ACİL EYLEM PLANI

DERECEDE ALARM VARSA

OLASI SORUNLAR

AŞILARIN NAKİL KABINA NAKLEDİLMESİ

GEREKLİ TELEFON NUMARALARI

SORUN İLÇEDE ÇÖZÜLEMİYORSA

# Text boxes

Buzdolabı ısısını tatil günleri dahil günde iki kez kontrol et,kayıt altına al. Derecede alarm varsa;

*İlçe Soğuk Zincir sorumlusuna haber ver,         Süheyla BAL (………………………………..)

*Soğuk Zincir Kırılma Tutanağı hazırlayıp Toplum Sağlığı Merkezine fax çek (……………………………..)

Aşıların kullanılabilir olduğu haberi gelene kadar aşıları kullanma.

Elektrik kesintisi;

*186 arayarak elektrik kesintisinin süresini öğren,

*Güç kaynağını veya Jeneratörü kontrol et,

*Sorun jeneratörde ise yakıtını kontrol et, servisi çağır,

Tel:………………………..

*Aşıları güven altına al

*Aşı nakil kabına aşıları ve Fridge-Tag’ı kuralına uygun olarak yerleştir,

Aşı dolabı arızası;

*Aşıları güven altına al,

*Varsa ASM deki başka bir aşı dolabına naklet,

*Yoksa aşı nakil kabına aşıları ve Fridge-Tag’ı kuralına uygun olarak yerleştir.

Dolap ısısı yüksek seyrediyorsa;

Buzdolabınızın ısısı çok yüksek seyrediyorsa (+8 ◦C` nin üzerinde)

*Buzdolabınızın doğru olarak çalıştığından emin olunuz.

*Buzdolabınızın kapısının doğru olarak kapandığından emin olunuz. Kapının contaları deforme olmuş olabilir.

* Buz dolabında bulunan tuzlu su kaplarının sayısını arttırın

*Buzdolabınızın termostatını daha soğuk ayara getiriniz(örn. Termostat ayarı 1 ise 1,5 e getiriniz).Termostat ayarını değiştirdiğiniz durumda dolabı gün boyu kontrol ediniz.

*Buzdolabınız bozulmuş ve +2ºC ile +8ºC arası ısıyı sağlayamıyorsa tamir ettiriniz veya yeni bir buzdolabı tedarik ediniz.

*Dolabınızın bulunduğu odanın ısısı yüksek olabilir. Klima çalışıyor mu kontrol et,

*Dolabınız güneşe maruz kalıyorsa yerini değiştir.

Dolap ısısı düşük seyrediyorsa;

Buzdolabınızın ısısı düşük seyrediyorsa (+2ºC` nin altında) ;

*Buzdolabınızın termostatını daha düşük bir ayara getiriniz. (örn. Termostat ayarı 2 ise 1,5’e getiriniz) Termostat ayarını değiştirdiğiniz durumda gün boyu kontrol ediniz.

*Buzdolabının arızalı olduğunu düşünüyorsanız servisi çağırınız.

*Sorun çözülmediyse Aşıları güven altına al,

*Varsa ASM deki başka bir aşı dolabına naklet,

*Yoksa aşı nakil kabına aşıları ve Fridge-Tag’ı kuralına uygun olarak yerleştir.

*Buz aküleri buzdolabı dışında çalkalama sesi duyulana kadar bekletilmelidir. Buz akülerinin yeterince çözüldüğünü anlamak için sallandığında su sesi duyulmalıdır.

*Buz aküleri uygun şekilde kurulandıktan sonra aşı nakil kabının içine yerleştirilmelidir. Aşı flakonlarının  ve Fridge-Tag’ın buz akülerine direk temasını engellemek için köpük, sünger veya kalın karton kullanılmalı,

*Aşı,sulandırıcılar ve Fridge-Tag  aşı nakil kabının orta kısmına yerleştirilmelidir.         *Aşıların üzerine karton ve en üstede buz aküsü yerleştirilerek kapak kapatılmalıdır.

*Aşı nakil kabında aşı flakonlarının yanına Firidge-Tag konulmalı,

ASM Aşı Sorumlusu                         : Dr                                                                                   İlçe Aşı Sorumlu                             : …………………………..        Tel:

ASM Aşı Sorumlusu Yedek             :Dr.                                                                                     İlçe Soğuk Zincir Sorumlu                : …………………                  Tel: ……………………….

ASM Soğuk Zincir Sorumlusu          :                                                                                          Yedek İlçe Soğuk Zincir Sorumlu      :                                     Tel:

ASM Soğuk Zincir Sorumlusu Yedek:                                                                                          Elektrik Arıza                                 :186

Buzdolabı Servisi                                :                                                                                    Jenaratör Servisi                             :

İl Aşı Sorumlusu